TABELA NR 10 – MACERATOR DO NACZYŃ JEDNORAZOWYCH

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy celulozowej. |  |
|  | Ładowność do 2 naczyń z pulpy |  |
|  | Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą fotokomórki nożnej, poprzez wsunięcie stopy. Nie dopuszcza się otwierania ręcznego oraz przycisków nożnych. |  |
|  | Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni - zapewnia to wygodne użytkowanie oraz eliminuje ryzyko zakażeń krzyżowych. |  |
|  | Bezdotykowe zamykanie pokrywy poprzez czujnik zbliżeniowy umieszczony w górnej części urządzenia. Nie dopuszcza się zamykania ręcznego oraz łokciowego. |  |
|  | Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni - zapewnia wygodę użytkowania oraz eliminuje ryzyko zakażeń krzyżowych. |  |
|  | Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzacji. |  |
|  | Wbudowana pompa perystaltyczna. |  |
|  | System 7 noży tnących. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w podwójną komorę maceracji. Górna komora wyposażona w min. 5 noży rozdrabniających oraz dolna komora wyposażona w dodatkowe noże, min. 2 która zapewniają całkowite rozdrobnienie pulpy. |  |
|  | Podwójna komora maceracji - mielenie i rozdrobnienie naczyń medycznych wykonanych z pulpy celulozowej do postaci cieczy która z łatwością zostaje odprowadzona odpływem kanalizacyjnym. |  |
|  | Moc silnika minimum 0,75 kW. |  |
|  | Moc całkowita urządzenia maksimum 0,8 kW. |  |
|  | Moc pompy wody miniumum 0,125 kW. |  |
|  | Waga netto maksimum 64 kg. |  |
|  | Zasilanie 230V/ 50Hz/ 60Hz, bezpiecznik 13A. |  |
|  | Zużycie energii na cykl: maksimum 0,006 kW. |  |
|  | Czas trwania cyklu minimum 65 sekund - czas gwarantujący pełną macerację do postaci cieczy. |  |
|  | Odpływ 50 Φ. |  |
|  | Poziom hałasu maksimum 58,9 dB. |  |
|  | Wymiary urządzenia przy zamkniętej pokrywie: 400 szer x 975 wys x 510 głęb mm (+/- 5%). |  |
|  | Wymiary urządzenia przy otwartej pokrywie: 400 szer x 1500 wys x 510 głęb mm (+/- 5%). |  |
|  | Podłączenie wody 3/4’’. |  |
|  | Pojemność zbiornika na wodę minumum 15 litrów. |  |
|  | Zużycie wody na cykl maksimum 9,7 litra. |  |
|  | Minimalny przepływ wody to 10 litrów/ minutę - 1 bar. |  |
|  | Ciśnienie wody - woda zimna 0,5-10 bar. |  |
|  | Pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego z zatopionymi nanocząsteczkami srebra, zapewniająca ochronę antybakteryjną. |  |
|  | Powierzchnia górnej pokrywy wykonana z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia i porysowania. |  |
|  | Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej. |  |
|  | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej klasy 304 wg AISI. |  |
|  | Zamknięty bęben w technologii instant flow z uszczelką bezobsługową. |  |
|  | Czujnik zamykania/ otwierania pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowanego odpływu. |  |
|  | Uchwyt z zatrzaskiem do uszczelniania pokrywy. |  |
|  | Zabezpieczenia w postaci automatycznej informacji o usterkach mechanicznych. |  |
|  | Zabezpieczenie IP54. |  |
|  | Wyświetlacz LED informujący o ewentualnych błędach oraz diody LED. |  |
|  | Funkcja „auto-start” - automatyczne uruchamianie urządzenia po zamknięciu komory. |  |
|  | Automatyczne zamykanie pokrywy maceratora poprzedzone sygnałem dźwiękowym w przypadku braku podjęcia czynności - czas przed automatycznym zamknięciem jest regulowany, standardowo 60s. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w opcję stanu uśpienia/ czuwania. |  |
|  | Sygnalizacja potrzeby wykonania przeglądu wyświetlana na panelu sterowania. |  |
|  | System automatycznego czyszczenia odpływu co 24 godziny. |  |
|  | Możliwość umieszczenia przyłącza przelewowego z prawej lub lewej strony w zależności od potrzeb użytkownika. |  |
|  | Odporny na uszkodzenia zbiornik na wodę z tworzywa sztucznego, umieszczony na tylnej ścianie urządzenia. |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.