TABELA NR 4 – Lampa zabiegowa typ 2

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Napięcie zasilania 100-240V AC |  |
|  | Częstotliwość napięcia zasilania 50-60 Hz |  |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości DRef = 1 m (Ec,Ref) 130 000 lux |  |
|  | Wskaźnik oddawania barw Ra (minimum) 97 |  |
|  | Wskaźnik oddawania barwy czerwonej R9 97 |  |
|  | Średnica pola roboczego d10 24 cm |  |
|  | Średnica plamy d50 13 cm |  |
|  | Temperatura barwowa 4000-4800 K |  |
|  | Całkowite natężenie napromienienia dla 130 000 lux 489 W/m2 |  |
|  | Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga < 1 °C |  |
|  | Liczba źródeł światła 25 LED |  |
|  | Żywotność źródeł światła 60000 godzin |  |
|  | Wgłębność oświetlenia dla 60% L1+L2 125,5 cm |  |
|  | Pobór mocy (jednej) oprawy lampy 55 W |  |
|  | Pobór mocy pozornej lampy (dla jednej oprawy) 70 VA |  |
|  | Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym I |  |
|  | Stopień ochrony obudowy (dotyczy zawieszenia i kopuły) IP 20 |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.