TABELA NR 8 – Panel medyczny

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Ogólne |  |
|  | Poziomy panel zasilający nadłóżkowy posiadający mocowanie ścienne. |  |
|  | Panel wykonany z aluminiowego profilu lakierowanego – grubość ścianki profilu min. 2 mm |  |
|  | Panel lakierowany na kolor z palety RAL wybrany przez użytkownika |  |
|  | Możliwość wyboru przez użytkownika kolorystyki dla poszczególnych kanałów |  |
|  | Boczne elementy zakończeniowa wykonane z tworzywa o kształcie idealnie dopasowanym do kształtu profilu głównego |  |
|  | Kształt panelu od frontu płaski – nie dopuszcza się elementów konstrukcyjnych wystających – oprócz listwy na wyposażenie dodatkowe o ile występuje w wyposażeniu |  |
|  | Obudowa kanału oświetlenia ogólnego i miejscowego zaokrąglona – nie dopuszcza się obudów płaskich aby uniemożliwić stawianie przedmiotów |  |
|  | Panel składający się z trzech odseperowanych kanałów zintegrowanych w jeden panel: - kanał górny na oświetlenie ogólne - kanał dolny na oświetlenie miejscowe - kanał środkowy instalacje elektryczne, teletechniczne oraz gazowe – nie dopuszcza się paneli w których gniazda gazowe oraz elektryczno-teletechniczne są mocowane na płaszczyźnie innej niż prostopadłej do podłogi |  |
|  | W kanale środkowym instalacje gazowe odseperowane od instalacji elektrycznych i teletechnicznych |  |
|  | Tylna ścianka kanału środkowego posiadająca otwory do wprowadzenia instalacji gazowej i elektrycznej oraz teletechnicznej – nie dopuszcza się paneli z wprowadzaniem instalacji z boku panelu |  |
|  | Kanał środkowy instalacyjny posiadający na całej swojej długości zabudowaną zintegrowaną listwę montażową do której są dokręcane elementy instalacji gazowych i elektryczno-teletechnicznych – nie dopuszcza się listw dokręcanych |  |
|  | Budowa modułowa - możliwość rozbudowy panelu o dodatkowe kanały lub listwy na wyposażenie bez dokonywania przeróbek |  |
|  | Możliwość rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazów medycznych i elektrycznych bez konieczności demontażu panelu |  |
|  | Kanał środkowy instalacyjny od frontu panelu zamykany profilem płaskim aluminiowym – zamykanie poprzez specjalistyczne zatrzaski – nie dopuszcza się przykręcanych frontów |  |
|  | Dostęp serwisowy do panelu od frontu kanału instalacji gazowych i elektrycznych szybki bez potrzeby użycia narzędzi – nie dopuszcza się paneli o innym sposobie dostępu serwisowego |  |
|  | Konstrukcja panelu odporna na środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w placówkach służby zdrowia |  |
|  | Instalacje gazowe wewnątrz panelu wykonane ze sztywnych rur miedzianych z wyraźnym oznaczeniem poszczególnych gazów |  |
|  | Panel posiadający gniazda elektryczne oraz teletechniczne zlicowane z powierzchnią panelu |  |
|  | Możliwość wykonania w kanale środkowym instalacyjnym otworów pod urządzenia sygnalizacji przyzywowej lub innego wyposażenia – potwierdzić możliwość wykonania dowolnego kształtu wg wytycznych Zamawiającego |  |
|  | Głębokość panelu bez szyn sprzętowych maksymalnie 80 mm |  |
|  | Długość panelu min. 1600 mm |  |
|  | Wysokość panelu maksymalnie 300 mm |  |
|  | Szerokość kanału instalacyjnego 130 mm +/- 10 mm |  |
|  | Wyposażenie na jedno stanowisko: |  |
|  | Wyposażenie panelu: - 3 x 230 V w module 60x60 mm – gniazdo białe - 1 x RJ 45 cat. 6 - 1 x podwójny włącznik do oświetlenia ogólnego i miejscowego w module 60x60 mm – 1 szt. - 1 x O2 - 1 x VAC Gniazda rozmieszczone wg konfiguracji: – z prawej strony gniazda gazowe - z lewej strony gniazda prądowe, RJ oraz włączniki oświetlenia |  |
|  | Dolny kanał posiadający oświetlenie miejscowe ledowe min. 1 x 8W o temperaturze min. 4000K |  |
|  | Górny kanał posiadający oświetlenie ogólne ledowe min. 1 x 12W o temperaturze min. 4000K |  |
|  | Osłona kanałów oświetleniowych wykonana z tworzywa mlecznego rozpraszającego w optymalny sposób światło – osłony zaokrąglone |  |
|  | Panel wyposażony w szynę sprzętową na całej jego długości umieszczoną pod gniazdami teletechnicznymi oraz gazowymi a nad oświetleniem miejscowym– szyna sprzętowa o obciążalności minimum 20 kg na mb |  |
|  | Pozostałe |  |
|  | Wyrób klasy IIb |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz 13485:2016 dla producenta |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta celem prezentacji oferowanego wyroby w przypadku wątpliwości oraz niejasności co do oferowanych parametrów. |  |
|  | Zapewnienie przez Producenta lub autoryzowanego dystrybutora dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat |  |
|  | Zapewnienie przez autoryzowanego dystrybutora serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.