TABELA NR 32 – MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy |  |
|  | Materac składający się z min. 20 komór powietrznych wykonanych z poliuretanu z powietrznym materacem zabezpieczającym |  |
|  | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn u pacjentów o wadze do 250 kg |  |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na leżu łóżka i posiadający system mocowania do ruchomej ramy łóżka |  |
|  | Wymiary materaca min. 85x200 cm |  |
|  | Wysokość materaca min. 20 cm |  |
|  | Waga materaca maksymalnie 12 kg |  |
|  | Wymiary pompy zewnętrznej 34x13x20 cm (+/- 3 cm) |  |
|  | Masa pompy maksymalnie 4 kg |  |
|  | Materac trzy strefowy. 1 strefa: 3 komory pracujące w trybie stałego niskiego ciśnienia 2 strefa: klatki piersiowej, krzyżowa, ud – 12 komór pracujących w trybie zmiennego niskiego ciśnienia lub stałego ciśnienia (z możliwością wyboru) 3 strefa: pięt – 5 komór pracujących w trybie niskiego ciśnienia |  |
|  | Materac powinien posiadać możliwość odłączenia złącza od pięciu ostatnich komór materaca (strefa pięt), w efekcie czego pięty pozostają zawieszone, a tym samym ucisk na nie zostaje całkowicie wyeliminowany |  |
|  | Komory o średnicy min. 8 cali. Brak konieczności podkładania pod materac powietrzy materaca piankowego |  |
|  | Możliwość rozłączenia warstwy komór powietrznych od podkładu z pianki i stosowania jej w funkcji nakładki powietrznej |  |
|  | Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami, antystatycznym, niealergizującym, bakteriostatycznymi, grzybostatycznym, wykonanym z tkaniny rozciągliwej w dwóch kierunkach |  |
|  | Materac przystosowany do mycia i dezynfekcji. Zamek pokrowca 360° (łatwość zdjęcia i czyszczenia) zakryty, chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem |  |
|  | Moduł sterujący pompy wyposażony w przycisk membranowe ułatwiające jego dezynfekcję |  |
|  | Funkcja natychmiastowego utwardzenia powierzchni materaca w celu ułatwienia codziennych procedur pielęgniarskich |  |
|  | Materac wyposażony w zawór natychmiastowego opróżniania – CPR oznaczony wyraźnym napisem i wyróżniający się kolorem |  |
|  | Możliwość manualnego dostosowania poziomu ciśnienia w komorach, dla indywidualnego komfortu pacjenta |  |
|  | Materac zaprojektowany do pracy w dwóch trybach terapeutycznych (z możliwością wyboru): ciągłego i zmiennego niskiego ciśnienia |  |
|  | Wybór optymalnego czasu długości cyklu trybu zmiennego niskiego ciśnienia. Możliwość zaprogramowania cyklu o długości 10, 15, 20 lub 25 minut |  |
|  | Manualna oraz automatyczna blokada funkcji, aktywowana po około 5 min nieużywania panelu sterowania |  |
|  | Dźwiękowy i wizualny alarm zbyt niskiego ciśnienia i awarii oraz braku zasilania, z możliwością wyciszenia |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 250 kg |  |
|  | Pompa wyposażona w dwa kompresory co wydłuża ich żywotność i redukuje hałas |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn., że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej |  |
|  | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.