TABELA NR 7 – MYJNIA DEZYNFEKTOR

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, pojemników na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny, słoje na mocz) i misek do mycia chorych |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230[V], zasilanie w wodę 3/4[”], odpływ kanalizacyjny 100[mm] w podłodze lub ścianie (odprowadzenie w myjni uniwersalne do ściany i do podłogi) ), w dostawie komplet węży zasilających i rur odpływowych |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: +/- 10% - szerokość 500 [mm] - głębokość 450 [mm] - wysokość 1775 [mm] |  |
|  | Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni |  |
|  | Pojemność komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem) |  |
|  | Drzwi komory mycia zapewniające całkowitą paroszczelność |  |
|  | Załadunek od przodu urządzenia - drzwi uchylne do dołu, w poziomie |  |
|  | Moc generatora pary maks. 3000 W |  |
|  | Moc pompy wody min. 700 W, przepływ min 390l/ min) |  |
|  | Elektryczna blokada otwarcia drzwi podczas procesu mycia i dezynfekcji |  |
|  | Ilość dysz natryskowych min. 12 w tym min. 5 obrotowych |  |
|  | Dwuścienna obudowa drzwi komory mycia z izolacją termiczną i akustyczną |  |
|  | Komora głęboko tłoczona wykonana w całości ze stali nierdzewnej AISI 316. (nie dopuszcza się komory z tworzywa) |  |
|  | Bezobsługowa, samodezynfekująca uszczelka labiryntowa drzwi wraz z uszczelką gumową zapewniająca 100% paroszczelności |  |
|  | Możliwość programowania samodezynfekcji komory, dysz i przewodów wodnych w dowolnych przedziałach czasowych |  |
|  | Uchwyt naczyń sanitarnych na drzwiach dostosowany do basenów i kaczek |  |
|  | Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów. |  |
|  | Panel sterujący z wyświetlaczem LCD w języku polskim, z możliwością dowolnego wyboru programu oraz możliwością odtworzenia zarchiwizowanych nieprawidłowych cykli mycia i dezynfekcji. |  |
|  | Dezynfekcja termiczna mytych wyrobów w oparciu o zadaną wartość A0 (możliwość zmiany wartości A0 wg wymagań użytkownika) i w oparciu o zadaną temperaturę i czas. Regulowany parametr A0 od 60 – 3000 |  |
|  | Możliwość umieszczania min. 2 pojemników ze środkami chemicznymi pod komorą mycia w obrębie podstawy myjni |  |
|  | Napełnianie bojlera bez możliwości cofania się wody do instalacji wody zasilającej w celu uniemożliwienia jej skażenia |  |
|  | Automatyczna dezynfekcja termiczna wody w bojlerze |  |
|  | Przyciski membranowe |  |
|  | Zużycie wody na cykl max 28 litrów |  |
|  | Zamknięty układ chłodzenia bez dopływu powietrza z zewnątrz i bez wody |  |
|  | Poziom hałasu max 50dBa |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Zgodność z normami EN15883-1 i EN15883-3 |  |
|  | Certyfikat medyczny 93/42 |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.